HBM

Im Tiefen See 45

64293 Darmstadt

Formatbeschreibung der
HBM 
Sensordatenbank

Version 1.2, 27.04.2008

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Formatbeschreibung	3

Beispiele	12

Datenbankspalten und deren Entsprechung im Propertygrid	13

Formatbeschreibung der HBM Sensordatenbank

# Formatbeschreibung

Die HBM Sensordatenbank liegt als Microsoft Access 2002 Datenbank vor. Alle für den Sensor relevanten Eigenschaften sind in einer einzigen Tabelle (SenPara) abgelegt. Eine weitere Tabelle (Groups) enthält die Gruppen in die die verschiedenen Sensoren eingeordnet sind. Die Gruppen-Tabelle wird von HBM-Software benutzt, um entspr. Baum-Ansichten aufzubauen – für die korrekte Parametrierung der Verstärker sind diese Einträge nicht von Bedeutung.

In der Tabelle About gibt es ein Feld (Version), das die aktuelle Version des Datenbankformates beschreibt. Dieses Dokument beschreibt die Spalten der Version 20070802.

Folgend werden alle Einträge der Tabelle SenPara erläutert:

| Tabellenspalte und Datentyp | Bedeutung |
| --- | --- |
| Description (Text 50 Zeichen) | Beschreibender Name des Sensors |
| GenericType (Integer) | Generischer Sensortyp StrainGage =1 Bridge =2 LVDT =3 Voltage =4 Current =5 Frequency =6 Thermocouple =7 RTD =8 Piezo =9 Resistor =10 Ind.Bridge =11 Incremental =12 Charge =13 Poti =14 PWM =15 Time =16 SSI =30 IEPE =31 Pressure =32 CAN =100 |
| Type (Text 50 Zeichen) | Unbenutzt |
| SensorType (Integer) | Spezifischer Sensortyp Diese Spalte beschreibt mehrere Eigenschaften (Verkabelung, Widerstand, Brückentyp…) als Aufzählung. Folgend sind die wichtigsten Typen aufgezählt: Vollbrücke =350 Halbbrücke =351 DMS-Vollbrücke =353 DMS-Halbbrücke =354 EinzelDMS =355 Induktive Vollbrücke =356 Induktive Halbbrücke =357 DMS-Vollbrücke 120 Ohm =362 DMS-Vollbrücke 350 Ohm =363 DMS-Vollbrücke 700 Ohm =364 DMS-Halbbrücke 120 Ohm =365 DMS-Halbbrücke 350 Ohm =366 DMS-Halbbrücke 700 Ohm =367 Einzel DMS-4-Leiter 120 Ohm =368 Einzel DMS-4-Leiter 350 Ohm =369 Einzel DMS-4-Leiter 700 Ohm =370 Einzel DMS-3-Leiter 120 Ohm =371 Einzel DMS-3-Leiter 350 Ohm =372 Einzel DMS-3-Leiter 700 Ohm =373 Einzel DMS-3-Leiter 1000 Ohm =374 Einzel DMS-4-Leiter 1000 Ohm =376 LVDT =380 Potentiometer =385 DC-Spannung =420 DC-Strom =421 Thermoelement Typ J =450 Thermoelement Typ K =451 Thermoelement Typ T =452 Thermoelement Typ S =453 Thermoelement Typ B =454 Thermoelement Typ E =455 Thermoelement Typ R =456 Thermoelement Typ N =457 Widerstand =475 Pt10 =500 Pt100 =501 Pt500 =502 Pt1000 =503 Frequenz =520 PWM =521 Impulszählung F1+F2 =522 PWM F1+F2 =522 PWM F1+F2 (4x) =523 Impulszählung F1+F2 (4x) =523 Frequenz F1+F2 (4x) =523 Zeitdauer =524 Impulszählung F1 =525 XPWM PWM mode =539 XPWM PulseWidth mode =540 XPWM Period mode =541 Piezoelektrisch (aktiv stromgespeist) =555 Piezoelektrisch (passiv) =570 SSI =580 IEPE =581 Druck (Pressure-Sensor) =582 Induktiver Zähler =590 Induktive Frequenz =591 |
| ElectrUnit (Text 8 Zeichen) | Die elektrische Einheit leitet sich wie folgt aus dem SensorTyp ab: Sensortyp 350 – 385 :mV/V Sensortyp 420 :V Sensortyp 421 :mA Sensortyp 450 - 457 :°C Sensortyp 475 :Ohm Sensortyp 500 - 503 :°C Sensortyp 520 - 521 :kHz Sensortyp 520 - 521 :kHz Sensortyp 522 :kIMP Sensortyp 555 :V Sensortyp 570 :nC Sensortyp 580 :mV Sensortyp 581 :V Sensortyp 582 :bar Sensortyp 1000 : % Sensortyp 1001-1002 :ms |
| EngUnit (Text 8 Zeichen) | Physikalische Einheit des Messwertes, den der Sensor liefert. |
| GageFactor (Single) | Dehnungsempfindlichkeit des DMS (Verhältnis von relativer Widerstandsänderung zur Dehnung). Nur für DMS-Schaltungen relevant, nicht für Aufnehmer. Bei Aufnehmern bitte 0 einsetzen. |
| BridgeFactor (Single) | Brückenfaktor. Nur für DMS-Schaltungen relevant, nicht für Aufnehmer .Bei Aufnehmern bitte 0 einsetzen. |
| SADPara (Integer) | Variabler Inhalt je nach gener. Sensortyp: Eingangssschaltung für Drehmomentmessung (MGCplus/ML60) 5V Eingang =21 100 mV Eingang =22 Eingangssschaltung für Drehmomentmessung (MGCplus/ML460) DIRECT = 23 INDUCTIVE = 24 Schaltung (z.B. für Pt100 oder Widerstandsmessung) 3-Leiter =25 4-Leiter =26 2-Leiter =27 5-Leiter =28 6-Leiter =29 Entladezeit für Ladungsverstärker KURZ =31 MITTEL =32 LANG =33 |
| Excitation (Single) | Speisespannung in V. |
| ScaleType (Integer) | Art der Skalierung. Folgend sind die Skalierungstypen aufgezählt: TwoPoint =0 (P1X,P1Y,P2X,P2Y) ZeroSpan =1 (ElecZero=P1X, ElecSpan=P2X,PhysSpan=P2Y) Tabelle =2 (Werte sind in Spalte ScaleData1, Getrennt durch~) Polynom =4 (Werte sind in Spalte ScaleData2, Getrennt durch~) Tabelle korrigiert =8 Polynom korrigiert =16 Mehrere Polynome =32 (Werte sind in Spalte ScaleData3, getrennt durch~) Gain =64 (m=P1X, b=P1Y) Aus =128 Interne Skalierung =256 |
| P1X, P1Y, P2X, P2Y (Single) | Skalierungspunkte entsprechend dem ScaleType. Diese Felder werden für TwoPoint und ZeroSpan Skalierungen benutzt (ScaleType = 0 oder 1). Im Falle der Tabelle (ScaleType=2) steht im P1 der erste Tabellenpunkt und in P2 der letzte Punkt der Tabelle. |
| Range (Single) | Physikalische Spanne des Messwertes Oder max. elektrisches Ausgangssignal in mV/V falls der Sensor eine DMS-Brücke ist und nicht von Catman SDB angelegt wurde (das kann man erkennen, indem man auf das Feld Wiring schaut – Werte!=0 lassen erkennen, dass QXSDB als letzter den Sensor geschrieben hat) |
| ScaleData1 (Memo) | Im Falle von ScaleType=2 (Tabelle) steht hier: <Anzahl der Werte der Tabelle (N*2) >~ <elek.Wert1>~<phys.Wert1>~ … <elek.WertN>~<phys.WertN>~ <phys. Einheit (z.B. %)>~ <phys. Messbereich> Beispiel: 8~0~0~0,5~50~0,75~78~1~100~%~100 |
| ScaleData2 (Memo) | Im Falle von ScaleType=4 (Polynom) steht hier: <Anzahl der Koeffizienten des Polynoms (N) >~ <a(0)>~ … <a(N)>~ <phys. Einheit (z.B. %)> |
| ScaleData3 (Memo) | Einträge für die Korrekturtabelle bei ScaleType=0 oder 1 <Anzahl der Werte der Tabelle (N*2) >~ <elek.Wert1>~<phys.Wert1>~ … <elek.WertN>~<phys.WertN>~ <phys. Einheit (z.B. %)>~<0> Beispiel: 8~1,1~11,1~2,2~22,2~3,3~33,3~4,4~44,4~%~0 |
| ScaleData4 (Memo) | Einträge für die Polynomkorrektur bei ScaleType=0 oder 1 <Anzahl der Koeffizienten(N)>~ <a(0)>~ … <a(N-1)>~ <Physikalische Einheit (z.B.%)>~ <0> Beispiel: 3~1,1~2,2~4,4~%~0 |
| ScaleData5 (Memo) | Im Falle von ScaleType=64 (Gain) steht hier: <Offset>~ <Gradient> Im Falle von ScaleType=32 (mehrere Polynome): <Anzahl der Polynome (N)>~ <Startwert Polynom 1>~ <Anzahl der Koeffizienten des Polynom 1 (M) >~ <a(0)>~<Exponent 0 – hier immer 0!> <a(1)>~<Exponent 1 – hier imemr 1!> … <a(M-1)>~<Exponent M-1 – hier immer M-1)> <Startwert Polynom 2>~ … <Startwert Polynom N>~ … |
| TID (Text 32 Zeichen) | Sensoridentifikation (PRIMÄRINDEX der Tabelle) |
| SNR (Text 50 Zeichen) | Seriennummer des Sensors |
| GroupIndex (Long) | Gruppenindex der Gruppe (in Tabelle Groups), dem der Sensor zugeordnet ist |
| PositionIndex (Long) | Positionsindex des Sensors innerhalb der Gruppe |
| Comment (Text 50 Zeichen) | Kommentar zu dem Sensor |
| Store (Text 50 Zeichen) | Lagerort des Sensors bzw. Position der Messstelle |
| CalDate (Datum/Uhrzeit) | Kalibrierdatum |
| CalExpriation (Datum/Uhrzeit) | Datum an dem die Gültigkeit der Kalibrierung endet. |
| Descriptor (Text 50 Zeichen) | Beschreibungsdatei (z.B. Pfad der Datei) |
| ExcitationFrequency (Long) | Trägerfrequenz in Hz Ausnahmen: DC =-1 Auto =0 |
| Resistance (Single) | Widerstand (wird zur Zeit nur für Thermocouple-, Straingage- und Potentiometer-Sensoren benutzt) |
| Wiring (Integer) | Art der Verkabelung des Sensors: 2-Leiter =2 3-Leiter =3 4-Leiter =4 5-Leiter =5 6-Leiter =6 |
| SSIClockFrequency (Long) | Taktfrequenz (falls Datensatz einen SSI-Sensor beschreibt) 100 kHz =0 200 kHz =1 500 kHz =2 1000 kHz =3 |
| SSIResolution | Auflösung (Anzahl der Bits) 12 Bit =0 13 Bit =1 ….. 32 Bit =20 |
| SSICoding | Kodierung Gray =0 Dual =1 |
| Manufacturer (Text 50 Zeichen) | Name des Herstellers des Sensors |
| ActiveSupply (Single) | Versorgungsspannung (für Sensoren, die eine externe Speisung benötigen) |
| CounterIndexEnabled (Integer) | Falls ein Counter-Sensor beschrieben wird: Zähler berücksichtigt nicht den Nullindex =0 Zähler bei Nullindex auf 0 zurücksetzen =1 |
| CounterIndexDivisor (Long) | Teiler für Indexsignal. |
| ExpectedShuntValue | Erwarteter Messwert bei aktiviertem Shunt |
| PulsesPerRound | Impulse für eine Umdrehung (Eigenschaft eines Zähler-Sensors) |
| GlitchFilter | Breite des Glitchfilters (Zähler- und Pulsweiten- Sensoren) Aus = 0 1 = 0,1 µs 2 = 1 µs 3 = 10 µs 4 = 100 µs |
| Polarity | Polarität (für Zähler- und Pulsweiten-Sensoren) |
| ActiveSupplyVoltage(Single) | Aktive Speisung für Sensoren in V (z.B. CAN Sensoren) Nicht mit Speisespannung für Brücken zu verwechseln! |
| CalInitials (Text 8 Zeichen) | Initialen des Kalibrators des Sensors |
| Supply (Double) | Unbenutzt |

Die restlichen Tabellenspalten beschreiben Eigenschaften generischer CAN-Sensoren und sind für alle anderen Sensortypen nicht relevant.

| Tabellenspalte und Datentyp | Bedeutung |
| --- | --- |
| CAN_ID (Long) | CAN-Botschafts-ID |
| CAN_FrameFormat (Integer) | Standardframe =0 ExtendedFrame(29Bit) =1 |
| CAN_ByteOrder (Integer) | Bytereihenfolge Intel =1 Motorola =0 |
| CAN_RawValueFormat (Integer) | Datenformat dieses Signals in der CAN Botschaft: 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen =0 32-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen =1 64-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen =2 64-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen =3 32-Bit-Fließkommazahl =4 64-Bit-Fließkommazahl =5 |
| CAN_SigType (Integer) | Signaltyp: Standardsignal =0 Mode-abhängiges Signal =1 Mode-Signal =2 |
| CAN_StartBit (Integer) | Position des Startbits dieses Signals in der CAN Botschaft. |
| CAN_BitCount (Integer) | Anzahl von Bits, die für dieses Signal verwendet werden. |
| CAN_ScaleFac (Single) | Skalierfaktor, der verwendet wird, um aus dem digital kodierten Signalwert (Datenformat) das ausgegebene Signal zu berechnen. |
| CAN_Offset (Single) | Offset, der verwendet wird, um aus dem digital kodierten Signalwert (Datenformat) das ausgegebene Signal zu berechnen. |
| CAN_MinVal (Single) | Erwarteter Minimalwert des berechneten Signals. Kann verwendet werden, um Messbereichsüberschreitungen anzuzeigen. |
| CAN_MaxVal (Single) | Erwarteter Maximalwert des berechneten Signals. Kann verwendet werden, um Messbereichsüberschreitungen anzuzeigen. |
| CAN_Unit (Text 8 Zeichen) | Physikalische Einheit, die für dieses Signal verwendet werden soll. |
| CAN_ModeSig (Integer) | Datenformat des Mode-Signals 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen =0 (Keine anderen Werte zulässig) |
| CAN_ModeByteOrder (Integer) | Reihenfolge der Bytes des Mode-Signals. Motorola =0 Intel =1 |
| CAN_ModeMode (Integer) | Mode-Wert |
| CAN_ModeStartBit (Integer) | Startbit des Mode-Signals. |
| CAN_ModeBitCount (Integer) | Anzahl von Bits, die für das Mode-Signal verwendet werden. |
| CAN_MaxRepTime |  |

# Beispiele

In der folgenden Übersicht sind einige Beispiele für gebräuchliche Sensoren aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Spalten für jeden Sensortyp benutzt werden (die nicht ausgefüllten Spalten sind für den jeweiligen Sensortyp nicht maßgebend).

|  | Beispiele für verschiedene Sensortypen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TabellenSpalte | Temperatur | Thermoelement | Druck | Kraft | Weg |
| Description | Pt100 | Thermoelement Typ K | P19 4bar | C2 1kN | WA 500mm |
| GenericType | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 |
| SensorType | 501 | 451 | 420 | 350 | 356 |
| ElectrUnit | °C | °C | V | mV/V | mV/V |
| EngUnit | °C | °C | bar | kN | mm |
| SADPara | 25 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Excitation | 20 | 0 | 0 | 5 | 2,5 |
| ScaleType |  |  | 0 | 0 | 0 |
| P1X |  |  | 0 | 0 | 0 |
| P1Y |  |  | 0 | 0 | 0 |
| P2X |  |  | 10 | 2 | 80 |
| P2Y |  |  | 4 | 1 | 500 |
| Range |  |  | 4 | 1 | 500 |
| TID | Pt100 | Thermo_K | HBM_P19 _4bar/a | HBM_C2 _1kN | HBM_WA _500mm |
| GageFactor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BridgeFactor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GroupIndex | 70 | 70 | 47 | 12 | 41 |
| PositionIndex | 10 | 2 | 1 | 3 | 16 |

# Datenbankspalten und deren Entsprechung im Propertygrid

In der folgenden Tabelle sind die Entsprechungen der Datenbankfelder zu den  (deutschen) Zeilenbeschriftungen des Propertygrid aufgeführt.

Manche der Datenbankfelder entsprechen keinem der Felder des Propertygrids, manche haben variablen Inhalt und sind z.B. vom Typ des Sensors abhängig.

| Name der Datenbankspalte | Bezeichnung im Propertygrid |
| --- | --- |
| Description | Bezeichnung (unter Identifizierung) |
| GenericType | 1 = DMS-Brücken-Sensor 2 = Brücken-Sensor 3 = LVDT-Sensor 4 = Spannungs-Sensor 5 = Strom-Sensor 6 = Frequenz-Sensor 7 = Pt-Sensor 8 = Thermoelement-Sensor 9 = KEINE ENTSPRECHNUNG 10 = Widerstands-Sensor 11 = Induktiver Brücken-Sensor 12 = Zähler-Sensor 13 = KEINE ENTSPRECHNUNG 14 = Potentiometer-Sensor 15 = KEINE ENTSPRECHNUNG 16 = KEINE ENTSPRECHNUNG 17 = KEINE ENTSPRECHNUNG 30 = SSI-Sensor 31 = IEPE 32 = Druck-Sensor 33 = Induktiver Zähler-Sensor 34 = Induktiver Frequenz-Sensor 100 = CAN-Sensor |
| Type | Modell (unter Identifizierung) |
| SensorType | Brückenart, Schaltungsart, Widerstand in Ohm, Thermoelementtyp, Je nach Sensor…. |
| Electrical Unit | Elektrische Einheit |
| EngUnit | Physikalische Einheit |
| GageFactor | k-Faktor (beim Brücken-Sensor) |
| BridgeFactor | Brückenfaktor (beim Brücken-Sensor) |
| SADPara | Schaltungsart… |
| Excitation | Speisespannung in V |
| ScaleType | Aktiver Skalierungstyp (unter Skalierung) |
| P1X | „Elektrischer Wert“ (z.B. bei Aktiver Skalierungstyp =Tabelle) |
| P1Y | Physikalischer Wert.. |
| P2X,P2Y | entsprechend P1X,P1Y |
| Range,Scaledata1..Scaledata5 | Keine direkte Entsprechung |
| TID | Sensor-ID |
| SNR | Seriennummer |
| GroupIndex,PositionIndex | Keine direkte Entsprechung |
| Comment | Kommentar (unter Identifizierung) |
| Store | Messstellenkennung |
| CalDate | Kalibrierdatum |
| CalExpiration | Kalibrierperiode (VORSICHT…Intern steht hier das Datum, bis zu dem die Kalibrierung gültig ist…) |
| Descriptor | Beschreibungsdatei |
| CAN_ID | CAN-ID |
| CAN_FrameFormat | Frameformat |
| CAN_ByteOrder | Bytereiehenfolge |
| CAN_ByteCount | Keine direkte Entsprechung |
| CAN_RawvALUE | Datenformat |
| CAN_SigType | Signaltyp |
| CAN_StartBit | Startbit |
| CAN_BitCount | Anzahl Bits |
| CAN_ScaleFactor | Skalierungsfaktor |
| CAN_Offset | Skalierungs-Offset |
| CAN_MinVal | Minimalwert |
| CAN_MaxVal | Maximalwert |
| CAN_Unit | Physikalische Einheit bzw. Benutzerdefinierte Ausgabeeinheit |
| CAN_ModeSig | Mode-Datenformat |
| CAN_ModeByteOrder | Mode-Bytereihenfolge |
| CAN_ModeMode | Mode-Wert |
| CAN_ModeStartBit | Mode-Startbit |
| CAN_ModeBitCount | Anzahl Bits für Mode-Signal |
| ExcitationFrequency | Trägerfrequenz (z.B. bei DMS-Brückensensor) |
| Resistance | Widerstand in Ohm |
| Wiring | Schaltungsart |
| SSIClockFrequency | Taktfrequenz in Hz (bei SSI-Sensor) |
| SSIResolution | Auflösung (bei SSI-Sensor) |
| SSICoding | Kodierung (bei SSI-Sensor) |
| Manufacturer | Hersteller |
| ActiveSupply | Versorgungsspannung |
| CounterIndexEnabled | Signal für Nullindex verwenden |
| CounterIndexDivisor | Teiler für Indexsignal |
| CalIntials | Initialen des Kalibrierers |

# Notwendige Anpassungen

Die Sensordatenbank (das Access-File) wird sowohl von dem Sensordatenbankmodul des QuantumX-Assistenten als auch von Catman benutzt. Die Clients benutzen nicht den gleichen Code. Daher ist es wichtig Änderungen, die an der eigentlichen Datenbank vorgenommen werden (am Access-File), in beiden Clients zu berücksichtigen.

QX DB-Client:

Folgende Felder werden noch nicht berücksichtigt:

- ExpectedShuntValue

- GlitchFilter

- Polarity

- CAN_MaxRepTime

Um kompatibel zum Catman DB Client zu bleiben, sind die Felder jedoch vorhanden. Beim Konvertieren älterer Datenbanken werden die Felder hinzugefügt. Beim Ändern von Sensoren werden die Felder nicht überschrieben.

Catman DB-Client:

ScaleData1…Scaledate5 sind Textfelder mit max. 255 Zeichen. Das führt zu Problemen mit manchen Skalierungsarten (z.B. Tabelle), da diese Maximalgröße leicht überschritten werden kann.

Abhilfe: ScaleData-Felder zu Memo-Feldern wandeln! (QXDBClient wandelt diese Felder automatisch in Memo-Felder)